## Sheet1
达州市达川区人民医院手术衣采购明细表
名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 主要参数 | 供应商报价
手术衣 | L号、M号、S号 | 套 | 1200 | 1.产品用途：用于穿在手术医生和擦拭护士身上，起到防止医生身体上的皮屑弥散到开放的手术创面，以及手术病人的体液和血液向医务人员传播，起到双向生物防护作用。 2.材料结构：标准防护手术衣是99%聚酯纤维+1%碳纤维，经超防水处理，防护性好。无落絮风险，产品洁净度高。内织导电纱，产品生命周期内持久抗静电，不吸附粉尘棉絮，自净能力强。高性能手术衣关键区域采用三层复合面料，其中基层、吸水层长纤聚酯纤维材料，阻液层为PTFE微多孔透气膜组成。具有高防护，强透湿功能。 3.外观要求：外观应平整，无毛絮，无明显破洞，缝口处不应有毛边，开裂。缝针距每厘米不少于3针。 4.规范要求：产品需符合YY/T0506—2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服》标准要求。 5.使用次数：不小于100次。 6.阻微生物干态：产品非关键区域应小于5cfu. 7.阻微生物湿态：产品关键区域应大于2.8IB 8.洁浄度：微生物应小于100cfu/dm2，微粒物质应小于2.5IPM 9.落絮：应小于3.0Log10. 10.抗渗水性：洗涤100次以后应大于20cmH2O,高性能关键区域应大于100cmH2O. 11.干、湿态胀破强度：洗涤100次以后应大于500kpa.，洗涤100次以后就大于800N 12.毒理性要求：产品需提供皮肤致敏、皮肤刺激、细胞毒性等安全相关检测。 13.手术衣内需含有RFID芯片，用于信息管理及全流程追溯。 14.耐水洗色牢度要四级及以上。 15.耐氯化水色牢度等级不得低于四级。 16.不得有甲醛、可分解致癌芳香胺等致癌物检出。